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СЧЕТЧИК-КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ  СКЭ-01-024
к расходомеру-счётчику жидкости РВШ-ТА (государственный реестр
средств измерений - №78390-20)
ПАСПОРТ
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СКЭ-01.004 ПС
г. Клинцы
2026 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

СКЭ-01 – интеллектуальный счетчик-контроллер электронный, разработан для работы в составе расходомеров РВШ-ТА или иных средств измерений, имеющих импульсно-частотную выходную характеристику. Контроллер СКЭ-01 преобразует частотный электрический сигнал, поступающий с датчиков первичных измерительных преобразователей (ПИП) в цифровой код, производит математическую обработку полученной информации, отображает результаты измерений в объёмных или массовых единицах расхода на устройства вывода и интерфейсы связи. 
СКЭ-01 имеет самосветящийся пиксельный экран с возможностью отображения измеренных физических величин в литрах (куб.метрах).

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



Рисунок 1 – Внешний вид СКЭ-01 и пиксельного дисплея
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Рисунок 2 – Эскиз присоединений СКЭ-01 в составе расходомера-счётчика РВШ-ТА
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Основные
технические
характеристики счетчика-контроллера электронного СКЭ-01-024, технологический номер 25030,  приведены в табл.1.

Таблица 1

	Параметры
	Значение

	Наименование:  
	СКЭ-01     

	Исполнение:  

	СКЭ-01-024  


	Погрешность преобразования при измерении объёма и объёмного расхода, не более, %
	±0,1

	Скорость измерения расхода, сек
	1

	Температура окружающей среды, град С
	-20…+50

	Допустимые диапазоны параметров электропитания:    
	19...30 вольт постоянного тока

	Токопотребление:    
	0,17 ампер

	Габаритные размеры 
(с учетом всех установленных разъёмов), мм
	330х200х120

	Масса, кг
	1,24
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Рисунок 3 - Габаритные размеры СКЭ-01 с учётом всех установленных разъёмов

Счетчик-контроллер электронный СКЭ-01-024, технологический номер 25030, изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.
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«
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Счетчик-контроллер электронный   СКЭ-01-024


(технологический номер  25030)  прошел испытания и регулировку
Инженер-метролог:     
   

                                         (личная подпись и расшифровка подписи)

«
»
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 г.

Дата изготовления изделия:
15.04.2026г
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Комплектность приведена в табл.2. 
                                                                                  Таблица 2
	№ п/п
	Обозначение документа
	Наименование
	Кол, шт

	1
	СКЭ-01.004 ПС
	Паспорт СКЭ-01
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Комплектовал:
 

(личная подпись и расшифровка подписи)
3. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ.
Счетчик-контроллер электронный СКЭ-01-024, технологический номер 25030, упакован согласно требованиям, которые предусмотрены технической документацией.
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу счетчика-контроллера электронного в течение 24 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации, технического обслуживания и ухода, оговоренных в инструкции по эксплуатации.
Владелец счетчика-контроллера электронного теряет право на гарантию до истечения гарантийного периода в следующих случаях:
- при  несоблюдении  владельцем  указаний
руководства по эксплуатации счетчика-контроллера электронного;
-при внесении владельцем изменений в конструкцию счетчика-контроллера электронного;
-на
счетчике-контролере
имеются
явные
признаки
некорректного обслуживания или несанкционированного вскрытия корпуса;
- при замене стандартных деталей, сборочных узлов на другие.
Для
удовлетворения рекламационных претензий и выполнения гарантийного ремонта владелец счетчика-контроллера электронного направляет изделие вместе с рекламационным актом в адрес сервисного центра:
   ООО «РВШ.РФ»,

   243146, Брянская область г. Клинцы, ул. Ворошилова,    

   д.3У/1
 тел. +7 499 703 23 11 (многоканальный), +7 499 703 51 93 (многоканальный)

   почта:  info@potokomer.ru
   веб-сайт:  www.potokomer.ru
ВНИМАНИЕ!  Счетчик-контроллер электронный жидкости типа СКЭ-01 неремонтируемое изделие, разборке  не подлежит.  Техническое обслуживание и восстановление работоспособности осуществляется Изготовителем либо сервисными центрами.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Монтаж СКЭ-01 произвести во взрывобезопасной зоне с помощью четырех штатных креплений к плоской поверхности:
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Рисунок 4 – Крепления (4 шт) на тыльной стороне корпуса СКЭ-01
1. Подключить заземление к СКЭ-01 посредством уха (заземляющий винт с правой стороны корпуса СКЭ-01) - для версий с Ex-компонентом.
2. Подключить соединительный кабель к СКЭ-01 (разъём 3-пин «К ДАТЧИКУ») с левой стороны корпуса СКЭ-01.

3. Подключить интерфейсный кабель связи к СКЭ-01 (разъём 9-пин «ИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЁМ» с правой стороны корпуса СКЭ-01. Подключить прочие кабели связи с правой стороны корпуса СКЭ-01.

4. Подключить провод электропитания в сеть электропитания. Дождаться загрузки (4 секунды с момента включения электропитания).

5. Убедиться, что на лицевой панели СКЭ-01 отображается главный экран в соответствии с рисунком 7.  Убедиться, что на датчике светится светодиод-индикатор зелёного цвета.
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Рисунок 5 – Левая сторона корпуса СКЭ-01 (для примера)
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Рисунок 6 – Правая сторона корпуса СКЭ-01 (для примера)
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Рисунок 7 – Лицевая панель СКЭ-01 (для примера)

2. В части метрологической поверки. Электронный счётчик-контроллер СКЭ-01 имеет электронный вход для блокировки счёта (см. "Интерфейсный разъем" последняя страница паспорта) в соответствии с методикой МП 208-060-2019, который требуется только для проведения последующих поверок расходомера на ЦСМ. 
Ввод калибровочных коэффициентов производится в соответствии с Руководством по эксплуатации на счётчик-контроллер электронный СКЭ-01.ьная обработка при 

 ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ ВЭП СКЭ-01-024:

3-Х ПИНОВЫЙ РАЗЪЁМ "К ДАТЧИКУ":
	№ pin
	НАЗНАЧЕНИЕ

	1
	+U пит (+24V DC) для питания датчика

	2
	Вход для устройств с выходом типа "открытый коллектор, n-p-n"

	3
	ОБЩИЙ, сигнальная земля (оплётка кабеля)


ИНТЕРФЕЙСНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ 9-ПИНОВЫЙ РАЗЪЁМ:
	№ pin
	НАЗНАЧЕНИЕ

	1
	+24В (OUT)

	2
	ИМПУЛЬСЫ (IN/OUT)

	3
	БЛОКИРОВКА СЧЕТА (IN)

	4
	4…20 мА ("+" PASSIVE OUT)

	5
	4…20 мА ("-" PASSIVE OUT)

	6
	RS485 DATA "А" (IN/OUT)

	7
	RS485 DATA "В" (IN/OUT)

	8
	СИГНАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

	9
	СИГНАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ


ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ СКЭ-01-024:
Светодиод Н1 синего цвета – повторитель импульсно-частотного сигнала датчика.

При выходе измеренного расхода жидкости за установленные настройками границы светодиод Н1 изменяет свой цвет на красный, а также подаётся звуковой сигнал.
Светодиод Н2 желтого цвета - индикация режима блокировки счёта (активация данного режима происходит при использовании пина номер 3 интерфейсного унифицированного 9-ти пинового разъёма).

Клавиша "СБРОС" - сброс локального счётчика количества жидкости. 

Примечание. Сброс локального счётчика количества жидкости возможен только при полной остановке движения жидкости через расходомер. В противном случае на дисплей выводится строка "ЗАПРЕЩЕНО!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ООО «РВШ.РФ», 243146, Брянская область г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 3У/1.

тел. +7 499 703 23 11 (многоканальный)
почта:  tech@potokomer.ru     веб-сайты:  рвш.рф, потокомер.рф, www.potokomer.ru

ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТАХ
	Дата ремонта
	Перечень отремонтированного
	Наименование организации, сервисного центра, проводившего ремонт
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