Кабель соединительный (КС)
ПАСПОРТ

КС.003 ПС
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Кабель соединительный (КС) относится к дополнительному оборудованию расходомера-счётчика типа "РВШ-ТА" и в стандартную комплектацию не входит. КС служит для наращивания длины кабеля датчика в случаях, когда стандартной длины кабеля датчика 2,5 метров для соединения ПИП и ВЭП - недостаточно. КС представляет собой отрезок экранированного кабеля в УФ-стойкой ПВХ изоляционной оболочке, оконцованного с двух сторон герметичными разъёмами, как показано на рисунке 1. 
С одной строны КС имеет разъём типа "мама" - для подключения к разъёму кабеля датчика; с другой стороны КС имеет разъём типа "папа" - для подключения к разъёму ВЭП. Оба разъёма имеют герметичные резьбовые транспортировочные заглушки, которые отвинчиваются перед началом подключения.
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Рисунок 1 – Кабель соединительный (КС)

КС имеет обозначение вида:  КС-X-Y, 

где:  "КС" - сочетание букв, означающее "кабель соединительный";


    "X" - цифра, обозначающая количество токоведущих жил в кабеле, включая 

                 оплётку (принимает значение "3" для базовых исполнений);

         "Y" - цифра, обозначающая длину кабеля в метрах.

1.2 Обозначение:    "КС-3-25"
1.3 Количество токоведущих жил в кабеле, включая оплётку:    3
1.4 Длина кабеля:    25 метров

1.5 Вид климатического исполнения:   УХЛ 2** по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающей среды -55...+75ºС.
1.6 Температура монтажа:   -10...+75 град.С
1.7 Защита от солнечного ультрафиолета:    есть

1.8 Степень защиты оболочки:       IP66
1.9 Наружный диаметр оболочки:   6,8 мм
1.10 Минимальный радиус изгиба:  50 мм
1.11 Напряжение питания постоянного тока:    +7...+30 В (номинальное +24 В)

1.12 Частота рабочая максимальная:   1000 Гц

1.13 Сечение токоведущих жил:    не менее 0,35 мм2
1.14 Материал токоведущих жил:    медь, многопроволочная

1.15 Материал оболочки:  ПВХ, толщиной изоляции 1 мм
1.16 Максимальный  нагрузочный ток не должен превышать:     200 мА.

1.17 Электрическое сопротивление жил:  не более  57 Ом/км (на постоянном токе при 20°C).

1.18 Электрическое сопротивление изоляции:   не менее  500 МОм/км

1.19 Рабочая емкость:   не более  83 пФ/м

1.20 КС является ремонтируемым изделием. Ремонту и восстановлению подлежит (при соблюдении технологии ремонта)
1.21 Срок службы не менее 9 лет.

1.22 Обозначение выводов (пин) на разъёмах:

	№ пин
	НАЗНАЧЕНИЕ

	1
	+U пит (+24V DC) для питания датчика

	2
	Вход для устройств с выходом типа "открытый коллектор, n-p-n"

	3
	ОБЩИЙ, сигнальная земля (оплётка кабеля)


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 В комплект поставки КС входит:

2.1.1 кабель, оконцованный с одной стороны 3-пин разъёмом типа "папа", с другой стороны 3-пин разъёмом типа "мама" - 1 шт;

2.1.2 паспорт - 1 шт.

3.  ХРАНЕНИЕ

3.1 Хранение КС на складах потребителя должно соответствовать условиям хране​ния 5 по ГОСТ 15150-69.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КС требованиям техниче​ских условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хра​нения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации.
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 КС соответствует техническим требованиям  и признан годным к эксплуатации.

Подпись __________________
       

 Дата изготовления:  _______________

Штамп ОТК

6. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗЪЁМА:     Ф18х51 мм
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ООО «РВШ.РФ», 243146, Брянская область г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 3У/1.

тел. +7 499 703 23 11 (многоканальный)
почта:  tech@potokomer.ru     веб-сайты:  рвш.рф, потокомер.рф, www.potokomer.ru
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